ГЛАВА 23

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИЗДЕЛИЯМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКЕ И МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

1. Настоящая глава устанавливает показатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления (далее – медицинские изделия).

2. Для определения объема и методов исследований на соответствие показателям безопасности медицинские изделия необходимо отнести к одной из групп по продолжительности и виду контакта  с организмом человека.

По продолжительности контакта с организмом человека медицинские изделия классифицируются на 3 группы:

I – группа кратковременного контакта (медицинские изделия однократного, многократного или непрерывного использования, контакт которых по общей продолжительности  не превышает 24 ч);

II – группа длительного контакта (медицинские изделия однократного, многократного или непрерывного использования, контакт которых по общей продолжительности превышает 24 ч, но составляет не более 30 суток);

III – группа постоянного контакта (медицинские изделия однократного, многократного или непрерывного использования, контакт которых по общей продолжительности превышает 30 суток).

При отнесении медицинских изделий многократного применения к определенной группе по продолжительности контакта учитывают потенциальный кумулятивный эффект, суммируя время, в течение которого протекает контакт.

По виду контакта медицинские изделия классифицируются на следующие виды:

вид 1 - медицинские изделия, контактирующие с поверхностью тела человека.  Данный вид включает подвиды:

медицинские изделия, контактирующие с неповрежденной кожей;

медицинские изделия, контактирующие со слизистыми оболочками;

медицинские изделия, контактирующие с поврежденными или подверженными опасности повреждений поверхностями тела человека.

вид 2 - медицинские изделия, контактирующие с внутренней средой организма.  Данный вид включает подвиды:

медицинские изделия, контактирующие с мягкими тканями, костью, непрямым кровотоком;

медицинские изделия, контактирующие с системой кровообращения (прямой кровоток).

вид  3 - имплантируемые медицинские изделия.

вид 4 - стоматологические материалы.

вид 5 - медицинские изделия опосредованного контакта.

3. Для оценки безопасности медицинского изделия определяется его соответствие гигиеническим нормативам по показателям микробиологической чистоты и стерильности, по интегральным санитарно-химическим показателям, по содержанию потенциально опасных химических веществ, по токсикологическим показателям, по параметрам физических факторов с учетом требований настоящей главы.

4. Стерильные медицинские изделия должны соответствовать требованиям стерильности и сохранять ее в течение гарантированного срока использования и хранения до нарушения целостности или вскрытия упаковки.

Медицинские изделия считаются соответствующими требованиям стерильности, если после проведения исследований по контролю стерильности на применяемых питательных средах отсутствует рост микроорганизмов.

5. Медицинские изделия по показателям микробиологической чистоты должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 23.1 приложения 23.1.

6. Медицинские изделия, изготовленные из металлов и сплавов, должны быть устойчивы к коррозии.

Медицинские изделия считаются устойчивыми к коррозии, если после проведения теста на устойчивость к коррозии на поверхности медицинских изделий, за исключением игл хирургических, отсутствуют темные пятна и темные точки. После проведения теста игл хирургических допускается образование коррозионных точек в местах контакта магнитных приспособлений и фрезеровки ушка. На рабочей части иглы допускается наличие 1 коррозионной точки на 20% игл, подвергнутых испытанию.

7. По санитарно-химическим показателям медицинские изделия должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах 23.2 и 23.3 приложения 23.1.

8. Пасты, гели, порошки, эмульсии, жидкости и другие медицинские изделия по содержанию мышьяка, ртути, свинца должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 23.4 приложения 23.1.

9. По биологическому действию медицинские изделия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 23.5 приложения 23.1.

10. Параметры физических факторов (шума, вибрации, инфразвука, ультразвука, инфракрасного, видимого, ультрафиолетового, лазерного и рентгеновского излучения, электромагнитного поля, электростатического поля, электрического и магнитного поля тока промышленной частоты, постоянного магнитного поля и других параметров) медицинских изделий должны соответствовать гигиеническим нормативам, устанавливающим соответствующие показатели безопасности и безвредности для человека.

11. При оценке медицинских изделий, содержащих лекарственные вещества, необходимо учитывать заявленный медицинский эффект изделий.

12. Опасности для здоровья изделий медицинского назначения для диагностики in vitro, содержащих химические вещества, должны быть идентифицированы, классифицированы и надлежащим образом промаркированы.

13. Для целей настоящей главы используются термины и их определения:

материал – любой полимерный, керамический, текстильный материал, а также металл и сплав металлов, стекло, материал из биологической ткани, резина, латекс, бумага, клей и другие, который применяют для изготовления медицинских изделий;

санитарно-гигиенические исследования – исследования, проводимые с целью определения соответствия медицинских изделий показателям безопасности и безвредности для здоровья человека настоящей главы.

|  | Приложение 23.1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от … № … |
| --- | --- |

Таблица 23.1

ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

| Показатель | Предназначенных для контакта со слизистыми оболочками, для контакта с кожными покровами вокруг губ и глаз, интимной зоны | Предназначенных для контакта с кожными покровами |
| --- | --- | --- |
| Enterobacteriacea, в 10 г | не допускаются | не допускаются |
| S. aureus, в 10 г | не допускаются | не допускаются |
| P. aeruginosa, в 10 г | не допускаются | не допускаются |
| Суммарное количество бактерий, КОЕ/г | 102 | 103 |
| Суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов, КОЕ/г | 0 | 102 |

Таблица 23.2

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Восстановительные примеси | Не более 1,0 мл 0,02Н раствора серноватистокислого натрия |
| Окисляемость | Не более 5,0 мг О2/л |
| Бромируемость | Не более 0,3 мг Br2/л |
| рН водной вытяжки | 5,0 – 9,0 единиц рН |
| Изменение величины рН вытяжки | ± 1,0 единица рН |
| рН для паст, гелей, жидкостей, эмульсий, порошков и другого | 3,0 – 9,0 единиц рН |
| Устойчивость к коррозии | устойчив |
| Запах | Не более 1 балла |
| Содержание свободного формальдегида | Не более 75 мкг/г |
| Содержание канцерогенов (классы 1 и 2) | Не более 0,1% |
| Содержание мутагенов (класс 1) | Не более 0,1% |
| Содержание мутагенов (класс 2) | Не более 1% |
| Содержание химических веществ, воздействующих на репродуктивную функцию (классы 1 и 2) | Не более 0,1% |
| Остаточный активный хлор, мг/дм3 | отсутствие |

Примечание: показатели «Восстановительные примеси», «Окисляемость», «Бромируемость» не определяются в изделиях, изготовленных из материалов, содержащих органические вещества.

Таблица 23.3

ПОКАЗАТЕЛИ ДОПУСТИМОГО КОЛИЧЕСТВА МИГРАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ ИЗ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

| Показатель | Допустимое количество миграции (ДКМ): |  |
| --- | --- | --- |
|  | в модельную среду, мг/дм3 | в воздух, мг/м3 |
| α- метилстирол | 0,100 | 0,04 |
| агидол-2 | 2,000 | - |
| агидол-40 | 1,000 | - |
| ацетальдегид | 0,200 | 0,01 |
| ацетон | 0,100 | 0,35 |
| акриламид | 0,010 | - |
| ацетофенон | 0,100 | - |
| акрилонитрил | 0,020 | 0,03 |
| альтакс | 0,150 | - |
| алюминий | 0,500 | - |
| барий | 0,100 | - |
| бензальдегид | 0,003 | - |
| бенз(а)пирен | не допускается (<0,002 мкг/ куб.дм) | - |
| бензилбутилфталат | не допускается (0,05 мг/куб.дм) | не допускается (0,005 мг/куб.м) |
| бензол | 0,010 | 0,10 |
| бор | 0,500 | - |
| бериллий | 0,0002 | - |
| 1,3-бутадиен | 0,050 | - |
| бутилакрилат | 0,010 | - |
| бутилацетат | 0,100 | 0,10 |
| бутиловый спирт | 0,500 | 0,10 |
| ванадий | 0,100 | - |
| водород хлористый | - | 0,10 |
| винил хлористый | 0,010 | 0,01 |
| винилацетат | 0,200 | 0,15 |
| вольфрам | 0,050 | - |
| гексаметилендиамин | 0,010 | 0,001 |
| гексан | 0,100 | - |
| гептан | 0,100 | - |
| дибутилфталат | не допускается (0,05 мг/куб.дм) | не допускается (0,005 мг/куб.м) |
| диизодецилфталат | не допускается (0,05 мг/куб.дм) | не допускается (0,005 мг/куб.м) |
| диизононилфталат | не допускается (0,05 мг/куб.дм) | не допускается (0,005 мг/куб.м) |
| диметилтерефталат | 1,500 | 0,01 |
| диметилфталат | не допускается (0,05 мг/куб.дм) | не допускается (0,005 мг/куб.м) |
| диметилформамид | 10,00 | 0,03 |
| диноктилфталат | не допускается (0,05 мг/куб.дм) | не допускается (0,005 мг/куб.м) |
| диоктилфталат | не допускается (0,05 мг/куб.дм) | не допускается (0,005 мг/куб.м) |
| диэтилгексилфталат | не допускается (0,05 мг/куб.дм) | не допускается (0,005 мг/куб.м) |
| диэтилфталат | не допускается (0,05 мг/куб.дм) | не допускается (0,005 мг/куб.м)» |
| дифенилгуанидин | 1,000 | - |
| дифенилолпропан | 0,010 | - |
| дихлорбензол | 0,002 | 0,030 |
| железо | 0,030 | - |
| изопрен | 0,010 | - |
| изопропиловый спирт | 0,100 | 0,60 |
| изопропилбензол | 0,100 | 0,014 |
| кадмий | 0,001 | - |
| капролактам | 0,500 | 0,06 |
| каптакс | 0,150 | 0,05 |
| кобальт | 0,100 | - |
| ксилол | 0,050 | 0,200 |
| марганец | 0,100 | - |
| медь | 1,000 | - |
| метилакрилат | 0,020 | 0,01 |
| метилметилакрилат | 0,250 | - |
| метилацетат | 0,100 | - |
| метилметакрилат | 0,250 | 0,01 |
| метиленхлорид | 0,020 | - |
| метиловый спирт | 0,200 | 0,50 |
| молибден | 0,250 | - |
| мышьяк | 0,001 | - |
| необий | 0,010 | - |
| никель | 0,020 | - |
| пропиловый спирт | 0,100 | 0,30 |
| ртуть | 0,0005 | - |
| свинец | 0,030 | - |
| серебро | 0,030 | - |
| сероуглерод | 1,000 | - |
| стирол | 0,010 | 0,002 |
| сурьма | 0,050 | - |
| тетрагидрафуран | 20,00 | - |
| титан | 0,100 | - |
| тиурам (суммарно) | 0,500 | - |
| толуилендиизоцианат | - | 0,002 |
| толуол | 0,500 | 0,60 |
| олово | 1,000 | - |
| фенол | 0,050 | 0,003 |
| формальдегид | 0,100 | 0,003 |
| фтор-ион (суммарно) | 0,500 | - |
| хлорбензол | 0,020 | 0,10 |
| хлоропрен | 0,100 | - |
| хром (суммарно) | 0,100 | - |
| циклогексанон | 2,500 | - |
| цимат 0,05 | 0,030 | - |
| цинк | 1,000 | - |
| эпихлоргидрин | 0,100 | 0,200 |
| этилацетат | 0,100 | 0,100 |
| этиленгликоль | 1,000 | 1,00 |
| этилцимат 0,05 | 0,010 | - |

Примечания:

1. ДКМ тиурама медицинских изделий, контактирующих с внутренней средой организма, допускается до  0,050 мг/дм3.

2. Миграция цинка из стоматологических пломбировочных материалов не допускается.

3. Для циклогексанона, тетрагидрафурана указано допустимое остаточное содержание при применении растворителей для склеивания деталей и узлов изделий.

Таблица 23.4

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПАСТАХ, ГЕЛЯХ, ПОРОШКАХ, ЭМУЛЬСИЯХ, ЖИДКОСТЯХ И ДРУГОМ

| Вещество | Допустимый уровень, мг/кг |
| --- | --- |
| мышьяк | не более 5,0 |
| ртуть | не более 1,0 |
| свинец | не более 5,0 |
| метанол | не более 500,0 |

Таблица 23.5

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

| Показатель | Критерии оценки |
| --- | --- |
| Острая токсичность на теплокровных животных | отсутствие токсического действия |
| Субхроническая токсичность на теплокровных животных | отсутствие токсического действия |
| Хроническая токсичность на теплокровных животных | отсутствие токсического действия |
| Острая токсичность на половых клетках | индекс токсичности от 70 до 120 |
| Индекс местного раздражающего действия | I cut=0 |
| Индекс ирритативного действия | I ir=0 |
| Сенсибилизирующее действие | отсутствие |
| Пирогенное действие | не более 1,4 oС для трех кроликов |
| Гемолитическое действие | гемолиз эритроцитов не более 2% |
| Имплантационный тест | отсутствие местного патогенного действия на живую ткань |
| Тесты на гемосовместимость | гемосовместимо |
| Пирогенное действие (LAL-тест) | отсутствие |
| Мутагенное действие | отсутствие |
| Цитотоксическое действие | отсутствие |
| Генотоксическое действие | отсутствие |
| Канцерогенное действие | отсутствие |
| Токсическое действие на репродуктивную функцию | отсутствие |